UNIVERSITAS DIPONEGORO

RANCANG BANGUN ALAT UJI BALANCING DINAMIS DAN PENGUJIAN  DENGAN MASSA UNBALANCE 10 GRAM 	PADA PUTARAN 1485 RPM

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan

IMRON FAHREZA YUDHA

40040218650023

PROGRAM STUDI DIPLOMA IV

REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK

SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPENOGORO

SEMARANG

JUNI 2022

UNIVERSITAS DIPONEGORO

RANCANG BANGUN ALAT UJI BALANCING DINAMIS DAN PENGUJIAN  DENGAN MASSA UNBALANCE 10 GRAM 	PADA PUTARAN 1485 RPM

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan

IMRON FAHREZA YUDHA

40040218650023

PROGRAM STUDI DIPLOMA IV

REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK

SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPENOGORO

SEMARANG

JUNI 2022

# HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

NAMA : ......................................

NIM : ......................................

Tanda Tangan : ......................................

Tanggal : ......................................

# TUGAS PROYEK AKHIR

# HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh

NAMA			: Imron Fahreza Yudha

NIM			: 40040218650023

Program Studi			: D IV  Rekayasa Perancangan Mekanik

Judul  		: Rancang Bangun Alat Uji Balancing Dinamis dan Pengujian Dengan Massa Unbalance 10 Gram Pada Putaran 1485 RPM

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Diploma IV Rekayasa Perancnagan Mekanik, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro.

TIM  PENGUJI

Pembimbing	: Ir. H. Murni, MT			(		     )

Penguji I	: Ir. H. Murni, MT			(		     )

Penguji II	: Bambang Setyoko, ST, M.Eng	( 		     )

Mengetahui

Ketua PSD IV Rekayasa Perancangan Mekanik

Dr. Seno Darmanto, ST. MT.

NIP 197110301998021001

# HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Diponegoro, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama 				: Imron Fahreza Yudha

NIM 				: 40040218650023

Jurusan/Program Studi	: D IV Rekayasa Perancangan Mekanik

Departemen 			: Teknologi Industri

Fakultas 			: Sekolah Vokasi

Jenis Karya			: Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Diponegoro Hak Bebas Royalti Noneksklusif (None-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Rancang Bangun Alat Uji Balancing Dinamis dan Pengujian Dengan Massa Unbalance 10 Gram Pada Putaran 1485 RPM

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Diponegoro berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 5 Juni 2022

Yang menyatakan,

Imron Fahreza Yudha

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan Proyek Akhir dengan judul “Rancang Bangun Alat Uji Balancing Dinamis dan Pengujian Dengan Massa Unbalance 10 Gram Pada Putaran 900 RPM”.

Proyek Akhir ini merupakan salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Sarjana Terapan Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Dalam menyelesaikan laporan Proyek Akhir ini, penulis mendapatkan banyak sekali doa, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Atas berbagai bantuan dan dukungan tersebut, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Prof. Dr. Ir. Budiyono, M.Si. selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

- Dr. Seno Darmanto, ST, MT, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

- Bapak Ir. Murni, MT, . sebagai dosen Pembimbing Proyek Akhir

- Drs. Sutrisno, MT, . selaku dosen wali selama menjadi mahasiswa D4 Rekayasa Perancangan Mekanik.

- Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Program Studi Sarjana Terapan Rekayasa Perancangan Mekanik, Universitas Diponegoro.

- Kedua orang tua dan wali yang sudah mendukung saya.

- Semua teman-teman Sarjana Terapan Rekaysa Perancangan Mekanik angkatan 2018 dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan Laporan Tugas Akhir.

Penulis menyadari masih banyak yang dapat dikembangkan pada laporan Proyek Akhir ini. Oleh karena itu penulis menerima setiap masukan dan kritik yang diberikan. Semoga Laporan Proyek Akhir ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri dan semua pihak khususnya bagi mahasiswa Rekayasa Perancangan Mekanik.

Semarang, 5 Juni 2022

Penulis

# DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii

TUGAS PROYEK AKHIR	iii

HALAMAN PENGESAHAN	iii

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv

KATA PENGANTAR	v

DAFTAR ISI	vii

DAFTAR GAMBAR	x

DAFTAR TABEL	xii

TABEL NOTASI	xiii

ABSTRAKSI	xvii

ABSTRACT	xviii

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1 Latar Belakang	1

1.2 Perumusan Masalah dan Batasannya	2

1.2.1 Rumusan Masalah	2

1.2.2 Batasan Masalah	2

1.3 Tujuan	3

1.4 Sistematika Penulisan Laporan	3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5

2.1 Getaran	5

2.1.1 Getaran yang Diakibatkan Ketidakseimbangan (Unbalance)	5

2.1.2 Getaran yang diakibatkan Ketidaklurusan (Misalignment)	6

2.1.3 Getaran Akibar Kelonggaran Mekanis	7

2.2 Karakteristik Getaran	7

2.2.1 Frekuensi Getaran	8

2.2.2 Amplitudo	8

2.3 Kondisi Tak Seimbang (Unbalance)	10

2.3.1 Definisi Kondisi Tak Seimbang (Definition of Unbalance Condition)	11

2.4 Penyeimbangan Dinamis (Dynamic Balancing)	13

2.5 Penyeimbangan Dinamis Dua Bidang (Two-Plane Balancing)	14

2.6 Kajian alat Balancing dinamis	14

2.7 Standar Pengujian Balancing	15

2.7.1 Prosedur Balancing	15

2.7.2 Standar Vibrasi	16

2.8 Membuat Seimbang Massa yang Berputar pada Dua Bidang	17

2.9 Dasar Teori Perancangan Alat	23

2.9.1 Perencanaan Daya Motor dan Poros	23

2.9.2 Perencanaan Kopling	26

BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN PROYEK AKHIR	28

3.1	Diagram Alir Penelitian	28

3.2 Tahapan Penelitian	29

3.3 Kalkulasi Perancangan Alat Uji Balancing Dinamis	30

3.3.1	Kalkulasi  Daya Motor dan Poros	30

3.3.2	Kalkulasi Kopling	33

3.4 Desain Mesin Uji Balancing	35

3.4	Proses Fabrikasi	41

3.4.1	Meja	41

3.4.2	Dudukan Bearing dan Motor	42

3.4.3	Poros dan Benda uji	43

3.5	Proses Perakitan	44

3.5.1	Langkah Perakitan	45

3.6	Hasil Alat Uji Balancing Dinamis	45

3.7	Prosedur Pengujian	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50

4.1	Data Pengujian	50

4.2	Analisa Pengujian	54

4.3	Perhitungan Penyeimbangan	55

4.4	Analisa Hasil Penyeimbangan	59

4.4.1	Hasil Penyeimbangan Pada putaran 1000	62

4.4.2	Hasil Penyeimbangan Pada putaran 1200	63

4.4.3	Hasil Penyeimbangan Pada putaran 1400	64

4.4.4	Hasil Penyeimbangan Pada putaran 1485	65

4.5  Prestasi penyeimbangan	65

BAB V PENUTUP	68

5.1	Kesimpulan	68

5.2	Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	70

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Angular Misalignment	6

Gambar 2. 2. Offset Alignment	6

Gambar 2. 3.Combination Angular/Offset Misalignment	6

Gambar 2. 4. Karakteristik Getaran	7

Gambar 2. 5. Hubungan Antara Simpangan, Kecepatan, dan Percepatan Getaran	9

Gambar 2. 6. Static Unbalance	12

Gambar 2. 7. Couple Unbalance	12

Gambar 2. 8. Dynamic Unbalance	13

Gambar 2. 9. Jenis-jenis Kondisi Tak Seimbang	13

Gambar 2. 10. Penyeimbangan Dua Bidang Dengan Benda Dua Disk	14

Gambar 2. 11. Grafik Klasifikasi Toleransi Getaran	17

Gambar 2. 12 Bidang Penyeimbangan Dinamis	18

Gambar 2. 13. Diagram Vektor Bantalan A Karena Massa Coba di Bidang 1	18

Gambar 3. 1. Diagram Alir Penelitian	28

Gambar 3. 2. Sketsa Modifikasi Rancangan Mesin Uji Balancing	35

Gambar 3. 3. Gambar  Spesimen	35

Gambar 3. 4. Pillow Block Bearing	36

Gambar 3. 5. Motor Listrik	36

Gambar 3. 6. Inverter	37

Gambar 3. 7. Vibrasi meter	38

Gambar 3. 8. Timbangan Digital	38

Gambar 3. 9. Tachometer	39

Gambar 3. 10. Sleeve Coupler	39

Gambar 3. 11. Besi Hollow	40

Gambar 3. 12. Besi Plat	40

Gambar 3. 13. Besi Silinder	40

Gambar 3. 14. Keadaan Beban	30

Gambar 3. 15. Bagian Bawah Meja	41

Gambar 3. 16. Bagian Atas Meja	42

Gambar 3. 17. Bagian Dudukan Motor dan Bearing	43

Gambar 3. 18. Komponen Benda Uji Berupa Disk	44

Gambar 3. 19. Komponen Benda Uji dan Poros	44

Gambar 3. 20. Alat Uji Balancing Dinamis	46

Gambar 4. 1 Pengukuran awal getaran	50

Gambar 4. 2. Pemasangan massa unbalance	51

Gambar 4. 3 Pengukuran getaran setelah dipasang massa tak seimbang	51

Gambar 4. 4. Posisi pemasangan massa coba untuk pengukuran	53

Gambar 4. 5 Grafik Kenaikan Nilai Getaran Akibat Massa Tak seimbang	55

Gambar 4. 6 Posisi Massa Penyeimbang	59

Gambar 4. 7 Grafik Hasil Pengukuran Setelah Penyeimbangan	60

Gambar 4. 8 Grafik Penurunan Nilai Getaran Setelah Penyeimbangan	61

Gambar 4. 9 Grafik Hasil Penyeimbangan Pada Putaran 1000 RPM	62

Gambar 4. 10 Grafik Hasil Penyeimbangan Pada Putaran 1200 RPM	63

Gambar 4. 11 Grafik Hasil Penyeimbangan Pada Putaran 1400 RPM	64

Gambar 4. 12 Grafik Hasil Penyeimbangan Pada Putaran 1485 RPM	65

Gambar 4. 13 Grafik Persentase Hasil Penyeimbangan	66

# DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Klasifikasi Prosedur Pengujian	15

Tabel 2. 2. Prosedur Pengujian	15

Tabel 2. 3. Diagnosa Getaran ISO 2372	16

Tabel 2. 4. Data Pengukuran pada Metode 4 Massa Coba Dinamis	22

Tabel 3. 1. Data Sheet pengukuran	48

Tabel 4. 1. Pengukuran Radial dan Aksial	52

Tabel 4. 2 Tabel Hasil Pengukuran Amplitudo	53

Tabel 4. 3 Presentase Penyeimbangan	66

# TABEL NOTASI

| Simbol | Keterangan | Hal. |
| --- | --- | --- |
| μm | Micrometer | 10 |
| Inch | Inch | 10 |
| Mm | Milimeter | 10 |
| e | Besaran Vektor Getaran | 11 |
| r | Besaran Vektor Getaran | 11 |
| m | Massa Tak Seimbang | 11 |
| M | Massa Poros Rotor | 12 |
| R | Radius Massa Tak Seimbang | 11 |
| F | Vektor Gaya Tak Seimbang | 12 |
| ω | Kecepatan Sudut | 12 |
| A01 | Amplitudo Getaran Massa Coba posisi 0º Penempatan Bidang Kiri dan Pengukuran pada Bidang Kiri | 19 |
| A901 | Amplitudo Getaran Massa Coba posisi 0º Penempatan Bidang Kiri dan Pengukuran pada Bidang Kiri | 19 |
| A1801 | Amplitudo Getaran Massa Coba posisi 0º Penempatan Bidang Kiri dan Pengukuran pada Bidang Kiri | 20 |
| A2701 | Amplitudo Getaran Massa Coba posisi 0º Penempatan Bidang Kiri dan Pengukuran pada Bidang Kiri | 20 |
| A02 | Amplitudo Getaran Massa Coba posisi 0º Penempatan Bidang Kanan dan Pengukuran pada Bidang Kiri | 20 |
| A902 | Amplitudo Getaran Massa Coba posisi 0º Penempatan Bidang Kanan dan Pengukuran pada Bidang Kiri | 20 |
| A1802 | Amplitudo Getaran Massa Coba posisi 0º Penempatan Bidang Kanan dan Pengukuran pada Bidang Kiri | 20 |
| A2702 | Amplitudo Getaran Massa Coba posisi 0º Penempatan Bidang Kanani dan Pengukuran pada Bidang Kiri | 20 |
| A | Amplitudo Getaran akibat ketidaksimbangan dengan Pengukuran pada Bidang Kiri | 20 |
| At1 | Resultan Amplitudo Getaran Akibat Massa Coba di Bidang Kiri dengan Pengukuran di Bidang Kiri | 20 |
| ϕa | Sudut FasaAkibat Massa Tak Seimbang pada Bidang Kiri | 20 |
| At2 | Resultan Amplitudo Getaran Akibat Massa Coba di Bidang Kiri dengan Pengukuran di Bidang Kanan | 21 |
| B01 | Amplitudo Getaran Massa Coba posisi 0º Penempatan Bidang Kanan dan Pengukuran pada Bidang Kanan | 21 |
| B901 | Amplitudo Getaran Massa Coba posisi 0º Penempatan Bidang Kanan dan Pengukuran pada Bidang Kanan | 21 |
| B1801 | Amplitudo Getaran Massa Coba posisi 0º Penempatan Bidang Kanan dan Pengukuran pada Bidang Kanan | 21 |
| B2701 | Amplitudo Getaran Massa Coba posisi 0º Penempatan Bidang Kanan dan Pengukuran pada Bidang Kanan | 21 |
| B02 | Amplitudo Getaran Massa Coba posisi 0º Penempatan Bidang Kiri dan Pengukuran pada Bidang Kanan | 21 |
| B902 | Amplitudo Getaran Massa Coba posisi 0º Penempatan Bidang Kiri dan Pengukuran pada Bidang Kanan | 21 |
| B1802 | Amplitudo Getaran Massa Coba posisi 0º Penempatan Bidang Kiri dan Pengukuran pada Bidang Kanan | 21 |
| B2702 | Amplitudo Getaran Massa Coba posisi 0º Penempatan Bidang Kiri dan Pengukuran pada Bidang Kanan | 21 |
| Bt1 | Resultan Amplitudo Getaran Akibat Massa Coba di Bidang Kanan dengan Pengukuran di Bidang Kiri | 22 |
| B | Amplitudo Getaran akibat ketidaksimbangan dengan Pengukuran pada Bidang Kanan | 48 |
| ϕb | Sudut FasaAkibat Massa Tak Seimbang pada Bidang Kanan | 21 |
| Bt2 | Resultan Amplitudo Getaran Akibat Massa Coba di Bidang Kanan dengan Pengukuran di Bidang Kanan | 22 |
| Cax | Faktor Koreksi Penyeimbangan Pada Bidang Kiri Sumbu X | 22 |
| Cay | Faktor Koreksi Penyeimbangan Pada Bidang Kiri Sumbu Y | 22 |
| Cbx | Faktor Koreksi Penyeimbangan Pada Bidang Kanan Sumbu X | 22 |
| Cby | Faktor Koreksi Penyeimbangan Pada Bidang Kanan Sumbu Y | 22 |
| Mtrial | Massa Coba | 22 |
| Max | Massa Penyeimbang pada Bidang Kiri Sumbu X | 22 |
| May | Massa Penyeimbang pada Bidang Kiri Sumbu Y | 22 |
| Mbx | Massa Penyeimbang pada Bidang Kanan Sumbu X | 22 |
| Mby | Massa Penyeimbang pada Bidang Kanan Sumbu Y | 22 |
| Pd | Daya Rencana | 24 |
| Fc | Faktor Koreksi | 24 |
| P | Daya yang akan Ditransmisikan | 24 |
| T | Momen Rencana | 24 |
| n | Putaran Mesin | 24 |
| MA | Gaya pada Bidang Bantalan A | 25 |
| MB | Gaya pada Bidang Bantalan B | 25 |
| L1 | Panjang Bantalan Terhadap Benda 1 | 25 |
| L2 | Panjang Bantalan Terhadap Benda 2 | 25 |
| RA | Resultan Gaya pada Bantalan A | 25 |
| RB | Resultan Gaya pada Bantalan B | 25 |
| ba | Tegangan Geser Izin | 25 |
| b | Kekuatan Tarik | 25 |
| Sf1 | Faktor Keamanan 1 | 25 |
| Sf2 | Faktor Keamanan 2 | 25 |
| max | Tegangan Geser Maksimum | 25 |
|  | Nilai Phi | 25 |
| M | Momen Lentur | 25 |
| T | Torsi | 25 |
| ds | Diameter Poros | 25 |
| ѳ | Defleksi Puntiran | 26 |
| y | Defleksi Pada Poros | 26 |
| F | Gaya Beban | 26 |
| l | Panjang Poros | 26 |
| l1 | Panjang Poros pada Penumpu 1 | 26 |
| l2 | Panjang Poros pada Penumpu 2 | 26 |
| Ncn | Putaran Kritis pada Beban n | 26 |
| W | Berat Beban | 26 |
| Nc12 | Putaran Kritis Beban 1 | 26 |
| Nc22 | Putaran Kritis Beban 2 | 26 |
| Cb | Faktor Koreksi Lenturan | 28 |
| AiL | Amplitudo Getaran pada Kondisi Awal Tanpa Massa Tak Seimbang dengan Pengukuran di Bidang Kiri | 48 |
| BiR | Amplitudo Getaran pada Kondisi Awal Tanpa Massa Tak Seimbang dengan Pengukuran di Bidang Kanan | 48 |
| ViL | Kecepatan Getaran pada Kondisi Awal Tanpa Massa Tak Seimbang dengan Pengukuran di Bidang Kiri | 48 |
| ViR | Kecepatan Getaran pada Kondisi Awal Tanpa Massa Tak Seimbang dengan Pengukuran di Bidang Kanan | 49 |
| VtL | Kecepataan Getaran akibat ketidaksimbangan dengan Pengukuran pada Bidang Kiri | 48 |
| VtR | Kecepataan Getaran akibat ketidaksimbangan dengan Pengukuran pada Bidang Kanan | 48 |

# ABSTRAKSI

Unbalance atau ketidakseimbangan didefinisikan sebagai kondisi yang ada di rotor ketika gaya atau gerakan getaran yang diberikan ke bantalannya sebagai akibat dari gaya sentrifugal. Penyeimbangan (Balancing) yaitu perlakuan terhadap komponen yang mengalami ketidakseimbangan dengan cara memberikan gaya sentrifugal lain yang akan melawan gaya sentrifugal semula atau dengan cara menghilangkan gaya tersebut. Proses Balancing bertujuan untuk mengurangi getaran yang terjadi pada sistem rotor dengan menambahkan atau mengurangi massa pada rotor. Untuk mengetahui keadaan unbalance digunakan vibration meter untuk mengukur nilai getaran yang terjadi pada benda uji yang unbalance.

Mesin Balancing dinamis dirancang dalam skala laboratorium sebagai penunjang proses perkuliahan yang berkaitan dengan pengujian keseimbangan benda yang bekerja secara rotasi di kampus S.Tr Rekayasa Perancangan Mekanik. Pada rancang bangun alat uji Balancing dinamis ini, dilakukan desain menggunakan software SolidWorks dengan daya motor 1 hp dengan kecepatan putar maksimal 1485 RPM dan menggunakan fixed shaft yang dipasang benda uji 2 buah disk lubang untuk penempatan massa pengujian.

Pada pengujian digunakan metode 4 massa coba dinamis, dengan kondisi benda uji disk dipasang  massa unbalance sebesar 10 gram dengan posisi yang berbeda pada kedua bidang. Penambahan massa ini menyebabkan benda mengalami ketidakseimbangan secara dinamis, dan nilai getaran menjadi lebih tinggi dari kondisi awal mesin. Kemudian dilakukan penyeimbangan pada putaran 1485 RPM dan didapatkan hasil penurunan nilai getaran akibat penambahan massa sebesar 74 % pada bantalan kiri dan 88 % pada bantalan kanan . pada pengujian ini, rotor diuji dalam beberapa kecepatan putar dan semuanya menunjukan penurunan nilai getaran.

Kata kunci : Rotor, Unbalance, Balancing dinamis

# ABSTRACT

Unbalance is defined as the condition that exists in the rotor when a vibratory force or motion is exerted on its bearings as a result of centrifugal force. Balancing is the treatment of unbalanced components by providing another centrifugal force that will oppose the original centrifugal force or by eliminating the force. Balancing process aims to reduce the vibrations that occur in the rotor system by adding or reducing mass in the rotor. To determine the state of unbalance, a vibration meter is used to measure the value of vibrations that occur in unbalanced test objects.

The dynamic balancing machine is designed on a laboratory scale as a support for the lecture process related to testing the balance of objects that work in rotation on the Mechanical Design Engineering S.Tr campus. In the design and construction of this dynamic balancing test tool, the design was carried out using SolidWorks software with a motor power of 1 hp with a maximum rotational speed of 1485 RPM and using a fixed shaft mounted on a test object with 2 hole disks for placement of the test mass.

In the test, the 4 dynamic trial mass method was used, with the condition of the disk object being an unbalance mass of 10 grams with a different position in the two planes. This increase in mass causes the object to experience dynamic imbalance, and the vibration value becomes higher than the initial state of the machine. Then the balancing is done at 1485 RPM and the result is a decrease in the vibration value due to the addition of mass by 74% on the left bearing and 88% on the right bearing. In this test, the rotor was tested at several rotational speeds and all of them showed a decrease in the vibration value.

# BAB I
PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat membuat semakin banyaknya diproduksi mesin - mesin untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di dunia industri banyak digunakan mesin untuk mempermudah serta mempercepat pekerjaan. Mesin-mesin rotasi seperti turbin, kompresor, pompa, dan fan banyak digunakan di dunia industri. Mesin-mesin rotasi tersebut pada umumnya terdiri dari poros yang berputar dengan putaran tertentu. (Zhou & Shi, 2001).

Pada mesin-mesin yang bekerja secara  rotasi, kondisi unbalance dapat terjadi karena   massa yang berlebih  pada bagian rotor, komponen penyusun rotor yang tidak homogen, kesalahan proses produksi, dan desain yang tidak simetris. ISO 1925 : 2001 mendefinisikan unbalance atau ketidakseimbangan sebagai kondisi yang ada di rotor ketika gaya atau gerakan getaran yang diberikan ke bantalannya sebagai akibat dari gaya sentrifugal.

Apabila keadaan unbalance pada rotor tidak dideteksi pada tahap permulaan akan mengakibatkan kerusakan struktur pada rotor itu sendiri. Bila tidak segera ditangani akan mengakibatkan kerusakan komponen lainnya seperti cepat ausnya bearing dan kerugian daya yang tentunya akan mengurangi kualitas produksi. Dan bila sistem mengalami shutdown dari proses produksi yang tentunya menyebabkan hilangnya waktu produktif karena membutuhkan waktu lama untuk perbaikan dan biaya pemeliharaan yang besar karena banyaknya komponen yang harus diganti (Hadmoko, Widodo, & Satrio, 2016).Dengan demikian diperlukan

proses Balancing pada komponen yang mengalami unbalance. Proses Balancing bertujuan untuk mengurangi getaran yang terjadi pada sistem rotor dengan menambahkan atau mengurangi massa pada rotor. Mesin uji Balancing dinamis dirancang untuk melakukan pengujian Balancing dinamis.

Alat uji Balancing yang terdapat pada laboratorium metrologi Program Studi Sarjana Terapan Rekayasa Perancangan Mekanik merupakan alat uji Balancing statis sehingga diperlukan pengembangan dan modifikasi terhadap alat uji Balancing tersebut. Pengembangan alat uji pada penelitian ini akan dilakukan modifikasi alat uji Balancing statis menjadi alat Balancing dinamis yang dapat menjadi sarana pengujian dan pemahaman konsep Balancing. Sehingga dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa dibidang pengujian Balancing terhadap mesin-mesin rotasi.

## Perumusan Masalah dan Batasannya

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana desain dan pembuatan alat uji Balancing dinamis ?

2. Bagaimana prosedur pengujian Balancing dinamis menggunakan alat yang dirancang?

3. Bagaimana hasil pengujian Balancing dengan massa unbalance sebesar 10 gram pada putaran maksimal 1485 RPM ?

### Batasan Masalah

- Proses fabrikasi alat uji Balancing dinamis.

- Proses pengujian alat/mesin uji Balancing dinamis.

- Pengujian Balancing dinamis menggunakan metode 4 massa coba dinamis dengan benda uji  ditambahkan massa unbalance sebesar 10 gram .

- Pada pengujian ini, hanya menyeimbangkan benda akibat penambahan massa unbalance.

## Tujuan

- Merancang  alat/mesin uji Balancing dinamis.

- Menganalisa proses pembuatan alat/mesin uji Balancing dinamis.

- Menganalisa pengujian balancing disk dengan variasi penempatan massa uji sebesar 10 gram.

- Menganalisa kondisi benda uji setelah dilakukan Balancing dinamis pada beberapa kecepatan putar.

## Sistematika Penulisan Laporan

Dengan pertimbangan dari berbagai referensi, maka Proyek Akhir dengan judul “Rancang Bangun Alat Uji Balancing Dinamis dan Pengujian Dengan Massa Unbalance 10 Gram” ini mempunyai sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan Proyek Akhir

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi dasar-dasar teori yang mendukung Proyek Akhir

BAB III Metodologi

Berisi Langkah pengerjaan dan diagram alir metodologi Proyek Akhir

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Berisi data-data dan hasil pengujian yang telah dilakukan

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran mengenai pokok-pokok penting yang diperoleh selama pengujian, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat pada Proyek Akhir kali ini.

# BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

## Getaran

Getaran adalah gerakan beraturan dan berulang secara kontinyu atau dapat juga berupa gerakan tidak beraturan atau acak (Vierck, 1995). Bersumber dari buku karya Didik Nurhadiyanto, Getaran adalah gerakan bolak balik yang berulang dari bagian suatu benda atau mesin dari posisi kesetimbangan statisnya jika keadaan setimbang tersebut terganggu oleh gaya paksa (eksitasi) atau gerakan badan mesin tersebut dan gerakan bolak balik ini biasa disebut osilasi (Nurhadiyanto, 2015). Umumnya getaran dapat timbul akibat adanya gaya yang juga bervariasi dengan waktu. Getaran ditandai dengan perubahan secara periodic dari suatu besaran. Besaran yang menyatakan getaran dapat berupa simpangan, sudut, tekanan, tegangan listrik, kecepatan, dan lain-lain.

Penyebab utama getaran adalah gaya yang berubah-ubah dalam arah dan besarnya. Penyebab timbulnya getaran menentukan karakteristrik dari getaran itu sendiri. Hal tersebut menjadi alasan mengapa setiap penyebab getaran mempunyai karakteristik getaran tertentu. Penyebab getaran diantaranya adalah :

### Getaran yang Diakibatkan Ketidakseimbangan (Unbalance)

Getaran yang disebabkan oleh keadaan ketidakseimbangan (Unbalance) terjadi pada (1X) RPM elemen yang mengalami ketidakseimbangan dan amplitude getaran sebanding dengan besarnya ketidakseimbangan yang terjadi pada mesin dengan poros putar, amplitudo terbesar dan terukur pada arah radial.

### Getaran yang diakibatkan Ketidaklurusan (Misalignment)

Ketidak lurusan yang terjadi pada 2 poros dan sambungannya dapat menimbulkan getaran. Ketidak lurusan pada sambungan (Coupling) dapat dibedakan menjadi 3 macam.

- Angular Misaignment yaitu ketika sumbu poros membentuk sudut dengan besaran tertentu

Gambar 2. 1. Angular Misalignment

- Offset Misalignment yaitu jika sumbu kedua poros secara parallel dan tidak berhimpit satu sama lain.

Gambar 2. 2. Offset Alignment

- Kombinasi dari ketidak lurusan angular dan offset secara bersamaan dalam satu sistem sambungan.

Gambar 2. 3.Combination Angular/Offset Misalignment

### Getaran Akibar Kelonggaran Mekanis

Getran jenis ini bias terjadi akibat ada baut yang kendor, kelonggaran pada bearing berlebih, atau terdapat retak pada struktur bearing. Dalam hubungannya dengan ketidakseimbangan benda berputar, ISO 1925 : 2001 mendefinisikan unbalance atau ketidakseimbangan sebagai kondisi yang ada di rotor ketika gaya atau gerakan getaran yang diberikan ke bantalannya sebagai akibat dari gaya sentrifugal. Getaran terjadi akibat adanya gaya sentrifugal yang timbul akibat ketidakseimbangan benda berputar.

## Karakteristik Getaran

Memperlajari karakteristik getaran dapat membantu mengetahui kondisi mesin dan kerusakan mekanis pada mesin. Karakteristik getaran dapat dipelajari dengan membuat grafik pergerakan beban terhadap waktu,

Gambar 2. 4. Karakteristik Getaran

Gerakan satu siklus getaran ditunjukan dengan gerak beban dari posisi netralnya ke batas atas kemudian kembali ke posisi netral atau kesetimbangan dan bergerak lagi ke batas bawah kemudian kembali keposisi kesetimbangan. Waktu untuk melakukan gerak satu siklus ini disebut Periode, sedangkan jumlah siklus yang dihasilkan dalam satu interval waktu tertentu disebut dengan frekuensi. Dalam analisa getaran mesin, frekuensi lebih berguna karena berhubungan dengan putaran suatu mesin (rpm).

### Frekuensi Getaran

Frekuensi adalah jumlah siklus pada tiap satuan waktu yang besarnya dapat dinyatakan dengan siklus perdetik cycles per second (cps) atau siklus per menit cycles per minute (cpm).  Dalam analisis getaran mesin sangat penting untuk mengetahui frekuensi getaran untuk menunjukan masalah yang terjadi pada mesin tersebut. Pada mesin-mesin rotasi biasa ditemukan fenomena meningkatnya amplitude getaran pada putaran tertentu yang biasa disebut dengan putaran kritis (Critical Speed) dan akan berulang pada putaran selanjutnya.

Putaran kritis merupakan putaran yang bersesuaian dengan frekkuensi (fn) sebuah benda atau sistem yang bergetar. Frekuensi putar akan mengakibatkan amplitude getaran yang paling besar.

### Amplitudo

Ampitudo adalah ukuran atau besarnya sinyal getaran yang dihasilkan (Swandono, 2019). Amplitudo yang didapatkan dari sinyal getaran berfungsi untuk mengidentifikasi gangguan yang terjadi. Semakin tinggi atau besar nilai amplitude, maka menandakan semakin besar juga gangguan yang terjadi. Pengukuran getaran mesin, amplitude dipresentasikan sebagai Simpangan (Displacement), Kecepatan getaran (Velocity), dan Percepatan getaran (Acceleration). Hubungan antaran simpangan, kecepatan, dan percepatan digambarkan pada gambar 2.5 dibawah ini :

Gambar 2. 5. Hubungan Antara Simpangan, Kecepatan, dan Percepatan Getaran

- Simpangan (Displacement)

Simpangan adalah gerakan suatu titik tertentu yang tidak bergerak tetap, hal ini menggambarkan tingkat getar. Jarak dari suatu puncak (A) ke puncak yang lain (C) disebut dengan perpindahan dari puncak ke puncak (peak to peak displacement). Simpangan pada umumnya dinyatakan dalam satuan micron (μm) atau mils.

1 μm = 0.001 mm

1 mils = 0.001 Inch

- Kecepatan Getaran (Velocity)

Getaran merupaka suatu gerakan, maka getaran pasti mempunyai kecepatan. Kecepatan maksimum terjadi pada titik B (posisi netral) sedangkan kecepatan minimum (=0) terjadi pada titik A dan titik C. Kecepatan getaran ini biasanya dalam satuan mm/det (peak). Karena kecepatan selalu berubah secara sinusoida, maka banyak digunakan juga satuan inch/sec (rms). Nilai peak (=1,414 x nilai rms). Tidak jarang ditemukan  penggunaan satuan inch/sec (peak) atau inch/sec (rms)  dengan nilai 1 inch = 25,4 mm.

- Percepatan Getaran (Acceleration)

Parameter lain yang penting dalam menentukan karakteristik getaran adalah Percepatan. Secara teknis, percepatan adalah laju perubahan dari kecepatan. Pada titik A atau C, kecepatan getaran adalah nol. Tetapi pada bagian-bagian tersebut akan mengalami percepatan yang maksimum. Sedangkan pada titik B (netral) percepatan getaran adalah nol. Secara umum percepatan getaran dinyatakan dalam satuan “g’s’ peak”, dimana satu “g” adalah percepatan yang disebabkan oleh gaya gravitasi pada permukaan bumi.

## Kondisi Tak Seimbang (Unbalance)

Kondisi Tak Seimbang didefinisikan sebagai ketidaksamaan distribusi massa sistem poros rotor terhadap sumbu putar. Unbalance yang berlebihan menyebabkan getaran pada rotor dan struktur penyangga-nya. Kondisi ini akan memperpendek umur mesin. Apabila pada komponen mesin berputar (Rotating Equipment) terdapat massa tak seimbang dapat menimbulkan gaya sentrifugal yang menjadi salah satu sumber getaran. Penyebab umum kondisi tak seimbang adalah kareena kesalahan pemesinan, kesalahan kumulatif toleransi rakitan, perlakuan panas, ketidak homogenan material, dan komponen yang tidak simetris.

Sebagai langkah pengurangan efek dari ketidakseimabngan tersebut maka dilakukan penyeimbangan. Penyeimbangan (Balancing) yaitu perlakuan terhadap komponen yang mengalami ketidakseimbangan dengan cara memberikan gaya sentrifugal lain yang akan melawan gaya sentrifugal semula atau dengan cara menghilangkan gaya tersebut. Selain itu, penyeimbangan memilii tujuan antara lain :

- Mengurangi Internal Wear dari seal dan bantalan (Bearing)

- Memperpanjang umur bantalan dan peralatan

- Mengurangi getaran dan kebisingan

- Menaikan kualitas produksi

- Mengurangi kelelahan (fatigue) pada struktur rangka mesin

- Mengurangi biaya perawatan mesin

### Definisi Kondisi Tak Seimbang (Definition of Unbalance Condition)

Sistem poros rotor dengan rotor berbentuk piringan yang homogen dan poros yang cukup ramping, ditempatkan massa dengan berat massa “m”, jarak sumbu poros radius “r”, maka poros rotor tersebut mempunyai persamaan :

Specific Unbalance= e= m . rM  g.mmkg	(2.1)

(Abidin, 2004)

Dimana : e dan r = Besaran Vektor

m 	= Massa tak seimbang (gram)

r	= Radius massa tak seimbang (mm)

M	= Massa poros rotor (Kg)

Jika poros rotor diputar, massa tak seimbang tersebut akan membentuk gaya tak seimbang yang besarnya :

F=m.r.ω2 g.mm/s2	(2.2)

(Abidin, 2004)

Atau

F=M.e.ω2 g.mm/s2	(2.3)

(Abidin, 2004)

- Jenis-jenis Kondisi Tak Seimbang

Terdapat 3 jenis kondisi tak seimbang (Unbalance Condition) berdasarkan kondisi yang terjadi

- Keadaan Tak Seimbang Statik (Static Unbalance)

Keadaan tak seimbang static terjadi apabila sumbu inersia tergeser sejajar dengan sumbu rotasi akibat massa tak seimbang yang berada di satu bidang saja.

Gambar 2. 6. Static Unbalance

- Keadaan Tak Seimbang Kople (Couple Unbalance)

Keadaan tak seimbang kopel terjadi di dua bidang dengan besar gaya tak seimbang yang sama namun berlawanan arah.

Gambar 2. 7. Couple Unbalance

- Keadaan Tak Seimbang Dinamik (Dynamic Unbalance)

Keadaan tak seimbang dinamik terjadi apabila terdapat kedua keadaan tak seimbang baik static maupun kopel.

Gambar 2. 8. Dynamic Unbalance

Masing-masing dari keadaan tak seimbang diatas, juga diilustrasikan pada gambar dibawah ini

Gambar 2. 9. Jenis-jenis Kondisi Tak Seimbang

## Penyeimbangan Dinamis (Dynamic Balancing)

Penyeimbangan adalah proses menyeimbangkan mesin berputar dengan memutar bagian rotor pada kecepatan putaran tertentu dan mengukur getaran ketidakseimbangan menggunakan peralatan elektronik. Ketidakseimbangan yang diukur kemudian dapat dikoreksi dengan menambah atau mengurangi bobot dari bagian yang berputar hingga getarannya berkurang. Penyeimbangan dinamis merupakan kegiatan penyeimbangan yang dilakukan terhadap kondisi ketidakseimbangan dinamis yang terjadi pada mesin berputar.

## Penyeimbangan Dinamis Dua Bidang (Two-Plane Balancing)

Penyeimbangan yang dilakukan dalam skala laboratorum biasanya menggunakan metode penyeimbangan satu bidang (Single Plane Balancing) dan penyeimbangan dua bidang (Two-Plane Balancing). Penyeimbangan dua bidang (Two-Plane Balancing) merupakan metode penyeimbangan yang dilakukan pada benda yang memiliki kondisi tak seimbang dan terletak di dua bidang berbeda sehingga menimbulkan kondisi ketidakseimbangan dinamis.

Gambar 2. 10. Penyeimbangan Dua Bidang Dengan Benda Dua Disk

Penyeimbangan yang dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan dua bidang penyeimbangan yaitu bidang L (Bidang Pengukuran Kiri/Left) dan bidang R (Bidang Pengukuran Kanan/Right). Sedangkan tempat peletakan massa coba dilambangkan sebagai bidang 1 dan bidang 2, seperti diilustrasikan pada gambar 2.12.

## Kajian alat Balancing dinamis

Alat uji Balancing dinamis merupakan salah satu alat tepat guna yang digunakan untuk menguji kondisi keseimbangan dinamis sebuah rotor. Konsep cara kerja alat uji ini menggunakan vibrometer sebagai pengukur getaran yang ditempatkan pada cover housing bearing, getaran yang terjadi dianggap sebagai kondisi unbalance akibat adanya penambahan massa pada benda. Metode Balancing yang biasa dilakukan adalah single-plane Balancing (statis) dan two-plane Balancing (dinamis).  Pada alat ini digunkan metode 4 massa coba untuk mencari massa penyeimbang.

## Standar Pengujian Balancing

### Prosedur Balancing

Prosedur pengujian balancing mengacu pada standard ISO 21940-12, untuk rekomendasi prosedur pengujian Balancing dengan rotor berbentuk disk.

Tabel 2. 1. Klasifikasi Prosedur Pengujian

Sumber : ISO 21940-12

Tabel 2. 2. Prosedur Pengujian

Sumber : ISO 21940-12

Menurut ISO 21940 – 12  Penyeimbangan dinamis dilakukan jika ketidakseimbangan awal terkonsentrasi pada dua bidang melintang sehingga  koreksi dilakukan pada kedua bidangnya , dan rotor akan seimbang untuk semua kecepatan .

### Standar Vibrasi

Pada ISO 2372 menerangkan, salah satu parameter untuk menganalisa penyebab getaran pada mesin rotasi dengan poros horizontal. Analisa yang akan digunakan untuk menentukan kondisi mesin yang dialami dari pengukuran getaran mengacu pada tabel 2.3

Tabel 2. 3. Diagnosa Getaran ISO 2372

Kemudian untuk menjadi tolak ukur kelayakan sebuah mesin, dalam ISO 10816 diklasifikasikan untuk acuan nilai getaran yang aman pada berbagai kelas mesin.

Gambar 2. 11. Grafik Klasifikasi Toleransi Getaran

## Membuat Seimbang Massa yang Berputar pada Dua Bidang

Balancing dinamis adalah keadaan dimana rotor tidak bergetar pada arah samping kiri dan kanan. Syarat Balancing dinamis adalah bahwa garis tengah massa bobot terletak pada satu garis tengah roda. Keadaan tidak dinamis dapat diperbaiki dengan menempelkan balance weight berjumlah tertentu sehingga massa bobot sebidang dengan garis tengah rotor.

Penyeimbangan dinamis dapat dilakukan menggunakan Metode 4 Massa Coba Dinamik tanpa fasa. Untuk menggunakan metode ini, terlebih dahulu ditentukan dua bidang penyeimabngan yaitu bidang A (Bidang Pengukuran Kiri/Left) dan bidang B (Bidang Pengukuran Kanan/Right). Sedangkan tempat peletakan massa coba dilambangkan sebagai bidang 1 dan bidang 2, seperti diilustrasikan pada gambar 2.12.

Gambar 2. 12 Bidang Penyeimbangan Dinamis

(Abidin, 2004)

Dengan melakukan pengukuran di kedua bidang , empat diagram vektor yang terkait dengan kedua bidang dapat dibangun. Gambar 2.16 merupakan  salah satu dari empat diagram vektor getaran yang terjadi pada bantalan akibat penambahan massa coba pada bidang kiri (A).

Gambar 2.12

Gambar 2. 13. Diagram Vektor Bantalan A Karena Massa Coba di Bidang 1

Dari segitiga 012, 013, 014 dan 015 pada diagram vektor yang ditunjukkan pada Gambar. 2.16 dan dengan menggunakan hukum kosinus, maka dapat diketahui :

(A01)2=(A)2+(At1)2+2 ×A × At1 ×cosϕa	(2.4)

(A901)2=(A)2+(At1)2+2 ×A × At1 ×sinϕa	(2.5)

(A1801)2=(A)2+(At1)2-2 ×A × At1 ×cosϕa	(2.6)

(A2701)2=(A)2+(At1)2-2 ×A × At1 ×sinϕa	(2.7)

(Abbood, 2019)

Dimana,

A01 adalah amplitudo getaran akibat pemasangan massa coba pada bidang pengukuran kiri yang dipasang pada sudut 0o .

A901 adalah amplitudo getaran akibat pemasangan massa coba pada bidang pengukuran kiri yang dipasang pada sudut 90o pada bidang kiri (A).

A1801 adalah amplitudo getaran akibat pemasangan massa coba pada bidang pengukuran kiri yang dipasang pada sudut 180o pada bidang kiri (A).

A2701 adalah amplitudo getaran akibat pemasangan massa coba pada bidang pengukuran kiri yang dipasang pada sudut 270o pada bidang kiri (A).

A adalah amplitudo getaran akibat dari ketidakseimbangan atau massa unbalance pada bidang kiri (A).

At1 adalah resultan amplitudo getaran akibat massa coba pada bidang kiri (A).

ϕa adalah sudut fase akibat massa unbalance pada bidang kiri (A).

Kemudian, dengan mengurangi Persamaan. (3) dari Persamaan. (1) dan Persamaan. (4) dari Persamaan. (2) dan membagi persamaan yang diperoleh satu sama lain, maka nilai ϕa dapat diketahui dengan :

ϕa=tan-1(A901)2-(A2701)2(A01)2-(A1801)2	(2.8)

(Abbood, 2019)

Atau, dapat dirumuskan juga nilai ϕa

ϕa=tan-1(A902)2-(A2702)2(A02)2-(A1802)2	(2.9)

(Abbood, 2019)

Dengan nilai-nilai getaran yang terjadi pada bidang kiri (A)  akibat pemasangan massa coba pada bidang kanan (B).

Kemudian nilai At1 dapat dirumuskan :

At1=(A01)2-(A1801)24*A*cosϕa=(A901)2-(A2701)24*A*sinϕa	(2.10)

(Abbood, 2019)

Dengan demikian, dari vektor yang sejenis dan fungsi yang sama, dapat ditentukan nilai At2, yang merupakan nilai resultan amplitudo getaran di bidang kiri akibat massa coba pada bidang kanan (B).

At2=(A02)2-(A1802)24*A*cosϕa=(A902)2-(A2702)24*A*sinϕa	(2.11)

(Abbood, 2019)

Dengan metode yang sama , nilai-nilai yang diperlukan untuk massa penyeimbang di bidang kanan (B) dapat diketahui.

ϕb=tan-1(B901)2-(B2701)2(B01)2-(B1801)2	(2.12)

(Abbood, 2019)

Atau,

ϕb=tan-1(B902)2-(B2702)2(B02)2-(B1802)2	(2.13)

Bt1=(B01)2-(B1801)24*B*cosϕb=(B901)2-(B2701)24*B*sinϕb	(2.14)

Bt2=(B02)2-(B1802)24*B*cosb=(B902)2-(B2702)24*B*sinϕb	(2.15)

(Abbood, 2019)

Dimana,

ϕb adalah sudut fase akibat massa unbalance pada bidang kanan

(B) , B01, B901, B1801, dan  B2701  merupakan amplitudo getaran akibat  massa coba pada bidang kiri (A)

B02, B902, B1802, dan  B2702 merupakan amplitudo getaran akibat  massa coba pada bidang kanan (B).

Bt1 merupakan resultan amplitudo getaran di bidang kanan (B) akibat massa coba yang dipasang pada bidang kiri (A).

Bt2 merupakan resultan amplitudo getaran di bidang kanan (B) akibat massa coba yang dipasang pada bidang kanan (B).

Setelah mendapatkan nilai  At1, At2, Bt1, Bt2, ϕa dan ϕb, maka dapat ditentukan faktor koreksi pada masing-masing bidang dan sudut penempatan, dengan rumus :

Cax=B*At2*cosϕb-A*Bt2*cosϕaAt1*Bt2-At2*Bt1		(2.16)

Cay=B*At2*sinϕb-A*Bt2*sinϕaAt1*Bt2-At2*Bt1	(2.17)

Cbx=-A*cosϕa-Cax*At1At2		(2.18)

Cby=-A*sinϕa-Cay*At1At2	(2.19)

(Abbood, 2019)

Setelah didapatkan faktor koreksi , maka massa penyeimbang pada tiap bidang dan posisi dapat ditentukan dengan :

Max=Cax×Mtrial 	(2.20)

May=Cay×Mtrial 	(2.21)

Mbx=Cbx×Mtrial	(2.22)

Mby=Cby×Mtrial 	(2.23)

(Abbood, 2019)

Dimana,

Mtrial adalah massa coba yang digunakan.

Max adalah massa penyeimbang di bidang A, jika bernilai positif akan ditempatkan pada sudut 0o dan  jika bernilai negatif ditempatkan pada sudut 180o.

May adalah massa penyeimbang di bidang A, jika bernilai positif akan ditempatkan pada sudut 90o dan  jika bernilai negatif ditempatkan pada sudut 270o.

Mbx adalah massa penyeimbang di bidang B, jika bernilai positif akan ditempatkan pada sudut 0o dan  jika bernilai negatif ditempatkan pada sudut 180o.

Mby adalah massa penyeimbang di bidang B, jika bernilai positif akan ditempatkan pada sudut 90o dan  jika bernilai negatif ditempatkan pada sudut 270o.

Tabel 2. 4. Data Pengukuran pada Metode 4 Massa Coba Dinamis

| Posisi massa coba | Bidang Pengukuran |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bidang Kiri ( A) | Bidang Kanan (B) |
| Initial Run | A | B |
| Posisi 0o bidang 1 | A01 | B01 |
| Posisi 90o bidang 1 | A901 | B901 |
| Posisi 180o bidang 1 | A1801 | B1801 |
| Posisi 270o bidang 1 | A2701 | B2701 |
| Posisi 0o bidang 2 | A02 | B02 |
| Posisi 90o bidang 2 | A902 | B902 |
| Posisi 180o bidang 2 | A1802 | B1802 |
| Posisi 270o bidang 2 | A2702 | B2702 |

## Dasar Teori Perancangan Alat

### Perencanaan Daya Motor dan Poros

Poros pada umumnya meneruskan daya melalui sabuk, roda gigi dan rantai. Dengan demikian poros tersebut mendapat beban puntir dan lentur sehingga pada permukaan poros akan terjadi tegangan geser  karena momen puntir dan tegangan tarik karena momen lentur. (Sularso, 2004). Poros pada alat uji Balancing menerima beban lentur dan beban puntir. Perencanaan dimulai dengan menentukan :

- Daya rencana :

Pd = Fc x P 	(2.24)

Dimana,   Pd	: Daya rencana (kW)

Fc 	: Faktor Koreksi

P 	: Daya yang akan ditransmisikan ( kW)

(Sularso, 2004)

- Momen rencana :

T = (9,74 x 105 x Pd ) / n 	(2.25)

Dimana,   T	: Momen Rencana (kg.mm)

Pd	: Daya Rencana (kW)

n	: Putaran mesin (rpm)

(Sularso, 2004)

- Keadaan Beban

Momen Lentur

MA  =  0

L1 . – RB . (L1+L2) = 0 	(2.26)

MB  =  0

RA . (L1+L2) – P1 . L2 = 0	(2.27)

(Sularso, 2004)

- Menentukan bahan poros,faktor keamanan,  kekuatan tarik (kg/mm2), dan tegangan geser izin

ba = b / (Sf1 x Sf2 ) 	(2.28)

Dimana,  ba 	: Tegangan geser izin (kg/mm2)

b	:  Kekuatan tarik  (kg/mm2)

Sf1 	:  Faktor Keamanan

Sf2	:  Faktor Keamanan

(Sularso, 2004)

- Menghitung diameter poros

Untuk bahan yang liat seperti pada poros, dapat dipakai teori tegangan geser maksimum

max = ( b2+42 ) / 2	 (2.29)

(Sularso, 2004)

Sehingga untuk menentukan diameter poros

max = 5,1/ ds3  (KmM)2+(KtT)2 	(2.30)

(Sularso, 2004)

Maka dengan demikian ditentukan rumus untuk menghitung diameter poros adalah

ds ≥ [ 5,1 / max  (KmM)2+(KtT)2  ] 1/3 	(2.31)

(Sularso, 2004)

- Menghitung defleksi puntiran

ѳ = 584 (Tl / Gds4 ) 	(2.32)

(Sularso, 2004)

- Menghitung defleksi poros

y = 584 F.l12l22ds4.l 	(2.33)

Dimana : y = Defleksi pada poros

F = Gaya beban

l = Panjang poros

l1l2 = Panjang poros pada penumpu

Ds = Diameter poros rencana

(Sularso, 2004)

- Menentukan Putaran kritis

Ncn= ds2 lWl1l2	(2.34)

Dimana :	Ncn = Putaran kritis pada beban n

Ds = Diameter poros

l = Panjang poros

l1l2 = Panjang poros pada penumpu

W = Berat beban

Putaran kritis total dapat dihitung dengan :

1Nc02   = 1Nc12+ 1Nc22  	(2.35)

(Sularso, 2004)

Dengan demikian dapat ditentukan ukuran poros yang akan digunakan.

### Perencanaan Kopling

Kopling adalah komponen yang berfungsi untuk meneruskan daya dan putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan secara pasti (tanpa terjadi slip), dimana sumbu kedua poros tersebut terletak pada satu garis lurus atau dapat sedikit berbeda sumbunya (Sularso, 2004).  Perencanaan kopling untuk benda uji balancing dimulai dengan :

- Setelah didapatkan ukuran poros, langkah selanjutnya adalah melakukan pemilihan kopling sesuai ukuran poros, kemudian melakukan kalkulasi batas aman kopling.

- Daya rencana :

Pd = Fc x P	(2.36)

Dimana,   Pd	: Daya rencana (kW)

Fc 	: Faktor Koreksi

P 	: Daya yang akan ditransmisikan ( kW)

(Sularso, 2004)

- Momen Rencana :

T = (9,74 x 105 x Pd ) / n 	(2.37)

Dimana,   T	: Momen Rencana (kg.mm)

Pd	: Daya Rencana (kW)

n	: Putaran mesin (rpm)

(Sularso, 2004)

- Menentukan nilai kekuatan tarik σB dan Sf1, Sf2  dengan mengambil nilai kadar karbon untuk baja

σB =  Nilai kadar karbon material antara 0,2% dan 0,3% x 100 + 20

Nilai Sf1sebesar 6 atau 5,6 dan Sf2 memperhatikan apakah ada alur pasak atau tangga pada poros (Sularso, 2004).

- Tegangan Geser Kopling yang Diizinkan

sa = σB / (Sf1 x Sf2 ) 	(2.38)

Dimana,  sa 	: Tegangan geser izin (kg/mm2)

σB	:  Kekuatan tarik  (kg/mm2)

Sf1 	:  Faktor Keamanan

Sf2	:  Faktor Keamanan

- Menentukan tegangan geser kopling

c = 2T / ( πC2F)

c≤ sa

# BAB III
PROSEDUR PELAKSANAAN PROYEK AKHIR

Diagram Alir Penelitian

Proyek akhir ini dilakukan berdasarkan rangkaian kegiatan yang terencana

yang tergambarkan pada diagram alur penelitian seperti pada gambar 3.1.

Gambar 3. 1. Diagram Alir Penelitian

## Tahapan Penelitian

1) Desain dan kalkulasi

Desain alat uji balancing dinamis merupakan sebuah proses perancangan dengan metode gambar benda secara 3D dengan software solidworks. Fungsinya sebagai konsep utama dalam proses rancang bangun alat. Dalam hal ini penulis akan membuat alat uji balancing dinamis. Dalam melakukan desain alat, komponen elemen mesin yang digunakan dikalkulasi sesuai perencanaan.

2) Pembuatan

Pembuatan alat merupakan proses pengerjaan pembuatan mesin uji balancing dinamis. Dilakukan di laboratorium program studi Rekayasa Perancangan Mekanik, dengan acuan studi literatur yang sudah dilakukan.

Selanjutnya, pemeriksaan alat dilakukan setelah tahapan proses pembuatan selesai dilakukan. Dimulai dari pengecekan center shaft, rangka utama, motor listrik, inverter dan getaran pada kondisi tanpa penambahan massa. Proses ini selain diperiksa secara fisik juga dicoba apakah sudah siap untuk proses pengujian, jika belum akan kembali lagi pada proses pembuatan.

3) Pengujian

Proses ini merupakan tahapan pengujian balancing dinamis, hasil pengujian akan menunjukkan prestasi penyeimbangan menggunakan alat uji balancing dinamis dan metode balancing yang digunakan. Kemudian dilakukan analisis setelah pengujian balancing dinamis menggunakan massa coba. Dengan melakukan pengukuran getaran sehingga dapat diketahui keberhasilan alat dan metode pengujian yang digunakan.

## Kalkulasi Perancangan Alat Uji Balancing Dinamis

Kalkulasi  Daya Motor dan Poros

Daya rencana :

Pd = Fc x P	(2.24)

(Sularso, 2004)

Pd =  1 x 734 W

Pd = 734 W

Momen rencana :

T = (9,74 x 105 x Pd ) / n 	 (2.25)

(Sularso, 2004)

T = (9,74 x 105 x 0,734 ) / 1480

T =  483,05 Kg.mm

Keadaan Beban

Gambar 3. 2. Keadaan Beban

Momen Lentur

MA  =  0

L1 . – RB . (L1+L2) = 0 	(2.26)

MB  =  0

RA . (L1+L2) – P1 . L2 = 0 	(2.27)

(Sularso, 2004)

MA  =  0

(150 * 1,5) + (300 * 1,5) – (RB * 450) = 0

(150 * 1,5) + (300 * 1,5) = RB * 450

RB = 1,5 kg

MB  =  0

RA = (1,5 + 1,5 ) – 1,5 = 1,5 kg

MRA =  1,5 * 150

MRA = 225 kg.mm

MRB = 1,5 * 150

MRB = 225 kg.mm

MR1 = MRA2+MRB2

MR1  =  225 2+225 2

MR1 = 318,2 kg.mm

Menentukan bahan poros,faktor keamanan,  kekuatan tarik (kg/mm2), dan tegangan geser izin

ba = b / (Sf1 x Sf2 ) 	(2.28)

(Sularso, 2004)

ba = 60  / (6 x 2 )

ba = 5 kg/mm2

Menghitung diameter poros

Untuk bahan yang liat seperti pada poros, dapat dipakai teori tegangan geser maksimum dengan keadaan beban puntir dan lentur, maka

ds ≥ [ 5,1 / max  (KmM)2+(KtT)2  ] 1/3 	(2.31)

(Sularso, 2004)

ds ≥ [ 5,1 / 5  (2,0*318,2 )2+(1,5*483,05)2  ] 1/3

ds ≥  10 ,07 mm

dengan defleksi puntiran adalah

ѳ = 584 (Tl / Gds4 ) 	(2.32)

(Sularso, 2004)

ѳ = 584 ( 483,05 * 1000) / ( 8,3 *103  * ds4)

ѳ = 584 ( 483,05 * 1000) / ( 8,3 *103  * 204)

ѳ = 0,21

Batas aman 0,18-0,25 , dengan demikian dikatakan aman menggunakam diameter 20 mm

Menghitung defleksi poros

Y = 584 F.l12l22ds4.l	 (2.33)

(Sularso, 2004)

Y = 584 3 x 2252x2252204.450

Y = 0,0766 mm/m ( aman)

Menentukan Putaran kritis

Nc1= ds2 lWl1l2	 (2.34)

CITATION Sul04 \l 1033 (Sularso, 2004)

Nc1= 202 4500,75150 x 300

Nc1=11474,5 rpm

Nc2=11474,5 rpm

1Nc02   = 1Nc12+ 1Nc22

Nc0= 8113,6 rpm

Putaran maksimum motor =  1480 / 8113,6 < 0,6-0,7 , baik

Dengan demikian ditentukan poros ukuran 20 mm.

Kalkulasi Kopling

Kopling adalah komponen yang berfungsi untuk meneruskan daya dan putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan secara pasti (tanpa terjadi slip), dimana sumbu kedua poros tersebut terletak pada satu garis lurus atau dapat sedikit berbeda sumbunya (Sularso, 2004).  Perencanaan kopling untuk benda uji balancing dimulai dengan :

Dengan poros sebesar 20 mm, maka untuk menentukan diameter kopling

D = 2 x ds

D = 40

Dipilih kopling dengan spesifikasi sebagai berikut ;

D = 53,58 mm

L = 63,56 mm

L2 = 11,9 mm

Material : Cast Iron, Kekuatan tarik 15kg/mm2

Dengan faktor koreksi , Kt = 3, dan faktor keamanan, Sf = 6

Daya rencana :

Pd = Fc x P	(2.24)

(Sularso, 2004)

Pd =  1 x 734 W

Pd = 734 W

Momen rencana :

T = (9,74 x 105 x Pd ) / n 	 (2.25)

(Sularso, 2004)

T = (9,74 x 105 x 0,734 ) / 1480

T =  483,05 Kg.mm

Dengan poros sebesar 20 mm, maka untuk menentukan diameter kopling

D = 2 x ds

D = 40

Dipilih kopling dengan spesifikasi sebagai berikut ;

D = 53,58 mm

L = 63,56 mm

L2 = 11,9 mm

Material : Cast Iron, Kekuatan tarik 15kg/mm2

Dengan faktor koreksi , Kt = 3, dan faktor keamanan, Sf = 6

Menentukan tegangan geser ijin

ba =  15 / (6 x 3) = 0,83 kg/mm2

Menentukan tegangan geser kopling

c = 2 x 483,05 / ( 3,14 x 53,582 x 11,9)

c = 9,06 x 10-3 kg/mm2

9,06 x 10-3 x 3 = 0,027 kg/mm2 ≤ 0,83 kg/mm2

Maka dengan demikian kopling aman digunakan.

## Desain Mesin Uji Balancing

Gambar Sketsa Modifikasi Rancangan Mesin Uji Balance

Gambar 3. 3. Sketsa Modifikasi Rancangan Mesin Uji Balancing

Gambar 3. 4. Gambar  Spesimen

#### Bearing

Bearing pada alat uji balancing ini berfungsi sebagai bantalan shaft rotor serta untuk membatasi shaft tersebut agar shaft bergerak pada arah yang diinginkan. Bearing yang digunakan berjenis pillow block bearing dengan diameter lubang 20  mm.

Gambar 3. 5. Pillow Block Bearing

Sumber : https://www.skf.com

Tabel 3.1. Spesifikasi Bearing Terpasang

| Seri | FYH UCP204 |
| --- | --- |
| Diameter | 20 mm |
| Material Housing | Besi Cor |

#### Motor listrik

Motor listrik pada alat uji balancing ini berfungsi untuk menggerakan poros rotor benda uji.

Gambar 3. 6. Motor Listrik

Sumber : https://www.insinyoer.com/

Tabel 3.2. Spesifikasi Motor Listrik Terpasang

| Daya | 1 hp |
| --- | --- |
| Ampere | 3.5 A/ 2.1 A |
| Voltase | 220 V/380 V |
| Pole | 3 |
| Fase | 3 Fase |
| Kecepatan | 1390 Rpm |

#### Inverter

Inverter digunakan untuk mengatur frekuensi sehingga kecepatan putaran motor dapat diatur sesuai putaran yang diinginkan.

Gambar 3. 7. Inverter

Sumber : http://www.vsdrive.com/single-phase-vfd.html

Tabel 3.3. Spesifikasi Inverter Terpasang

| Seri | CV20-2S-0015G-YN |
| --- | --- |
| Daya | 2 hp |
| Input | AC1Ph 220V 14 A 50Hz/60Hz |
| Output | AC3Ph 220V 7.5 A 50Hz/60Hz |

#### Vibration Meter

Vibration Meter pada pengujian berfungsi untuk mengukur nilai getaran poros saat berputar atau sedang dilakukan pengujian.

Gambar 3. 8. Vibrasi meter

Sumber : https://testingindonesia.co.id/

#### Timbangan Digital

Pada pengujian balancing, timbangan digital digunakan untuk mengukur massa unbalance, massa coba dan massa penyeimbang. Timbangan yang digunakan memiliki kapasitas 0-500 g.

Gambar 3. 9. Timbangan Digital

#### Tachometer

Tachometer digunakan ntuk mengetahui nilai pasti dari kecepatan putaran poros saat pengujian.

Gambar 3. 10. Tachometer

#### Kopling

.Kopling sebagai komponen penyambung antara shaft rotor dengan shaft motor. Dalam peralatan ini, kopling yang digunakan adalah kopling jenis sleeve..

Gambar 3. 11. Sleeve Coupler

#### Besi Hollow

Besi hollow ukuran 4 x 4 cm digunakan untuk pembuatan rangka / frame dari mesin uji Balancing dinamis.

Gambar 3. 12. Besi Hollow

#### Besi Plat

Besi plat dengan tebal 10 mm dingunakan untuk pembuatan benda uji dan besi plat dengan tebal 1.2 mm digunakan untuk cover meja

Gambar 3. 13. Besi Plat

#### Besi Silinder

Besi silinder digunakan untuk pembuatan shaft / poros, menggunakan material besi baja ST 60

Gambar 3. 14. Besi Silinder

Proses Fabrikasi

Setelah dilakukan kalkulasi untuk daya motor dan poros, didapatkan ukuran komponen untuk pembuatan alat uji balancing dinamis. Tahapan selanjutnya yaitu fabrikasi.

Meja

Jumlah	: 1

Bahan	: Besi Hollow 4x4 dan Plat 1,2 mm

Ukuran	: 110 mm x 60 mm

Mesin perkakas yang digunakan adalah mesin gerinda dan mesin las.

- Memperlajari gambar dan memeriksa ukuran benda kerja dengan ukuran material.

- Mengukur panjang besi hollow dan plat yang akan dipotong sesuai ukuran rangka yang telah di desain.

- Mempersiapakan gerinda dan perlengkapanya.

- Lakukan pemotongan sesuai ukuran yang telah ditentukan.

- Melakukan pengelasan sesuai desain

- Merapikan las dan potongan yang masih kasar

Gambar 3. 15. Bagian Bawah Meja

Gambar 3. 16. Bagian Atas Meja

Dudukan Bearing dan Motor

Jumlah	: 3

Bahan	: Besi Hollow 4x4 dan Plat 1,2 mm

Ukuran	: Frame Bearing :15 mm x 20 mm

: Motor : 15 mm x 10 mm

Mesin perkakas yang digunakan adalah mesin gerinda dan mesin las.

- Memperlajari gambar dan memeriksa ukuran benda kerja dengan ukuran material.

- Mengukur panjang besi hollow dan plat yang akan dipotong sesuai ukuran rangka yang telah di desain.

- Mempersiapakan gerinda dan perlengkapanya.

- Lakukan pemotongan sesuai ukuran yang telah ditentukan.

- Melakukan pengelasan sesuai desain.

- Merapikan las dan potongan yang masih kasar.

Gambar 3. 17. Bagian Dudukan Motor dan Bearing

Poros dan Benda uji

Bahan	:  Besi poros 70 mm dan Plat 10 mm

Mesin perkakas yang digunakan adalah mesin las, mesin bubut dan mesin bor.

- Memperlajari gambar dan memeriksa ukuran benda kerja dengan ukuran material.

- Mengukur benda uji yang akan di potong dan di lubangi

- Mempersiapakan las potong dan mesin bor

- Lakukan pemotongan dan pengeboran sesuai ukuran yang telah ditentukan.

- Melakukan pengelasan dengan poros sesuai desain.

- Melakukan pembubutan sesuai desain.

Gambar 3. 18. Komponen Benda Uji Berupa Disk

Gambar 3. 19. Komponen Benda Uji dan Poros

Proses Perakitan

Proses perakitan adalah penggabungan bagian - bagian komponen – komponen yang satu dengan yang lainyan menjadi bagian yang utuh dan siap diperasikan, untuk menghasilakan suatu rakitan yang utuh, perlu pengecekan terhadap tiap – tiap bagian meliputi ukuran, toleransi, letak dan kekasaran permukaan, untuk mempermudah proses perakian dapat menggunakan alat bantu perakitan. Urutan perakitan didasarkan pada kemudahan perakitan sera aspek fungsoinal dari komponen.

Hal yang perlu diperhatikan dalam perakitan sebagai berikut:

- Seluruh komponen mesin harus telah selseai deikerjakan sesuai dengan spesifikasi.

- Mengetahui cara perakitan masing-masing komponen.

- Mengetahui pertimbangan fungsi, posisi, metode dan perawatan

- Tersedia alat bantu perakitan yang memadai.

Langkah Perakitan

- Mempersiapkan keseluruhan unit bahan yang akan di rakit, yaitu motor, benda uji, shaft, bearing, kopling serta inverter

- Memasang bearing pada shaft beserta benda uji .

- Rangkai bearing dan shaft pada frame bearing, bearing dipasamg pada frame menggunakan mur dan baut.

- Pasang motor dan kopling , kemudian rangkai dengan shaft dan lakukan penyesuaian agar tidak terjadi miss-alignment.

- Kemudian pasang instalasi kabel beserta inverter pada motor listrik.

Pemeriksaan Alat

Setelah dilakukan fabrikasi dan perakitan. Tahapan selanjutnya dalam rancang bangun alat ini yaitu pemeriksaan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan kondisi alat tersebut dalam keadaan normal dan dapat beroperasi dengan aman. Pemeriksaan alat yang dilakukan meliputi :

- Pemeriksaan fisik

Melakukan pengecekan secara keseluruhan apakah terdapat kerusakan seperti terdapat lubang, retakan ataupun keropos akibat proses fabrikasi/pengelasan. Selain itu juga dilakukan pengecekan pada baut kopling dan bantalan.

Hasil dari pengecekan ini, tidak ditemukan adanya cacat fabrikasi , dan kondisi banut kopling dan bantalan sudah di kencangkan.

- Pemeriksaan Instalasi Listrik

Melakukan pengecekan instalasi listrik apakah terdapat kerusakan/instalasi yang tidak aman pada inverter, MCB, motor listrik, dan saklar.

Hasil dari pengecekan ini tidak ditemukan adanya kerusakan/instalasi yang tidak aman pada alat balancing.

- Pemeriksaan trial run

Melakukan trial run, dan pengecekan pada keadaan benda uji saat dilakukan running. Dengan meninjau secara visual kondisi benda uji saat dijalankan dalam beberapa kecepatan putar.

Hasil pada pengecekan ini, mesin menimbulkan getaran , namun setelah diukur masih dalam batas toleransi aman. Untuk kondisi benda uji,  sudah terpasang dengan kencang, tidak ada indikasi kelonggaran pada benda uji.

Hasil Alat Uji Balancing Dinamis

Berikut merupakan hasil pembuatan alat uji balancing dinamis . Alat uji balancing dinamis yang dirancang memiliki dimensi panjang 110 cm dan lebar 60 cm ,menggunakan penggerak motor listrik berdaya 1 hp dengan putaran maksimal yang dapat di jalankan adalah 1485 RPM.

Gambar 3. 20. Alat Uji Balancing Dinamis

Prosedur Pengujian

Unbalance didefinisikan sebagai ketidaksamaan distribusi massa sistem poros rotor terhadap sumbu putar. Pada pengujian balancing dinamis, benda uji yang akan diuji yaitu 2 buah disk yang diletakkan pada sebuah poros. Pada kondisi ini disk diberi massa unbalance agar kondisi disk tidak seimbang. Sehingga dalam pengujian balancing ini terdapat 3 run , yaitu initial run, trial run, dan correction run. Langkah-langkah poengujian tersebut adalah ,sebagai berikut :

- Pastikan area pengujian dalam keadaan aman untuk dilakukan pengujian atau balancing

- Siapkan alat uji balancing dinamis

- Siapkan alat vibrometer, timbangan digital, dan tachometer untuk membantu proses balancing

- Pengujian dimulai dengan melakukan initial run pertama untuk mengukur getaran alat uji balancing dalam kondisi awal dimana belum ditempatkan massa unbalance. Nyalakan motor listrik dan atur inverter pada frekuensi tertinggi agar motor berputar dalam kecepatan putar yang dibutuhkan yaitu pada kecepatan 1000 RPM, 1200 RPM, 1400 RPM, dan kecepatan maksimum yaitu 1485 RPM.

- Kemudian ukur kecepatan getaran (velocity), Simpangan (Displacement), dan Percepatan getaran (Acceleration) yang timbul di Housing bearing sisi Left (L) dan Right (R) menggunakan vibrometer pada secara radial (horizontal dan vertikal) dan juga pada posisi axial. Catat data dan matika motor apabila sudah didapatkan nilai kecepatan getarannya.

- Selanjutnya, tempatkan massa unbalance (mur dan baut) pada lubang-lubang yang ada pada disk.

- Pada trial run, nyalakan motor listrik dan atur frekuensi pada inverter untuk mendapatkan kecepatan putar yang dibutuhkan . Ukur kecepatan putar menggunakan tachometer . Pada pengukuran ini dilakukan putaran 1000 rpm, 1200 rpm, 1400 rpm dan 1480 rpm (maksimum).

- Kemudian ukur kecepatan getaran (velocity), Simpangan (Displacement), dan Percepatan (Acceleration) kegatan pada bidang pengukuran Left (L) dan Right (Kanan) tepatnya di Housing Bearing, catat dan matikan moto

- Ulangi langkah g dan h untuk mendapatkan data parameter getaran pada tiap kecepatan putar yang diuji.

- Pada Run 1 , tempatkan massa coba pada sudut 0o di bidang penempatan Kiri. Lalu Nyalakan motor, atur kecepatan untuk penyeimbangan , dan lakukan pengukuran simpangan (Displacement), pada masing-masing bidang pengukuran. Kemudian matikan kembali motor.

- Pada Run 2, 3, dan 4 massa coba di tempatkan pada sudut 90o, 180o, dan 270o  kemudian nilai masing-masing getaran diukur menggunakan vibrometer.

- Selanjutnya pada run 5, 6, 7, dan 8 mengikuti langkah g dan h, namun perbedaannya massa coba di tempatkan pada bidang penempatan kanan.

- Data yang diperoleh dari 9 kali running dapat di masukkan dalam tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Data Sheet pengukuran

| Posisi massa coba | Bidang Pengukuran |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nilai Pengukuran di bidang Kiri (L) |  | Nilai Pengukuran di bidang Kanan (R) |  |
|  | Kecepatan Getaran (Velocity) | Simpangan (Displacement) | Kecepatan Getaran (Velocity) | Simpangan (Displacement) |
| Initial Run 1 (Tanpa Massa Unbalance) | ViL | AiL | ViR | BiR |
| Initial Run 2 | VtL | A | VtR | B |
| Posisi 0o bidang 1 | - | A01 | - | B01 |
| Posisi 90 o bidang 1 | - | A901 | - | B901 |
| Posisi 180 o bidang 1 | - | A1801 | - | B1801 |
| Posisi 270 o bidang 1 | - | A2701 | - | B2701 |
| Posisi 0 o bidang 2 | - | A02 | - | B02 |
| Posisi 90 o bidang 2 | - | A902 | - | B902 |
| Posisi 180 o bidang 2 | - | A1802 | - | B1802 |
| Posisi 270 o bidang 2 | - | A2702 | - | B2702 |

- Kemudian berdasarkan data pengukuran akan dihitung nilai resultan untuk masing-masing bidang ,untuk resultan vektor getaran di bidang kiri, dihitung dengan data A01 , A901, A1801, dan A2701 untuk nilai resultan  At1 dan dengan data A02 , A902, A1802, dan A2702 untuk nilai resultan At2 . Selanjutnya untuk resultan vektor getaran di bidang kanan dihitung dengan data B01 , B901, B1801, dan B2701 didapatkan nilai resultan Bt1, dan dengan data B02 , B902, B1802, dan B2702 untuk nilai resultan Bt2. .

- Kemudian faktor koreksi dapat dihitung dengan persamaan 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 dan 2.15 kemudian dilanjutkan pada persamaan 2.16, 2.17, 2.18, dan 2.19  dan didapatkan nilai massa penyeimbang menggunakan persamaan 2.20, 2.21, 2.22, dan 2.23.

- Kemudaian siapkan massa penyeimbang sesuai perhitungan dan ukur menggunakan timbangan, setelah itu tempatkan massa penyeimbang pada posisi yang telah ditentukan.

- Setelah terpasang lakukan correction run sesuai dan ukur nilai getaran pada tiap kecepatan putar yang duji pada awal.

- Selesai

# BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Pengujian

Pada pengukuran awal, getaran diukur pada tiap bidang pengukuran (bantalan) dengan kondisi tanpa penambahan massa unbalance. Pada kondisi ini nilai getaran yang diukur yaitu kecepatan getaran (mm/s)  sebagai parameter awal untuk melihat kondisi getaran pada alat uji balancing dinamis. Hasil pengukuran ditampilkan dalam grafik 4.1

Gambar 4. 1 Grafik Pengukuran awal getaran

Pada grafik kondisi awal getaran, semakin tinggi kecepatan putar rotor, semaking tinggi pula kecepatan getaran pada tiap bidang pengukuran.

Kemudian pada disk dipasang sebuah pemberat sebesar 10 gram pada masing- masing bidang , untuk lebih jelasnya ditampilkan dalam gambar 4.2.

Gambar 4. 2. Pemasangan massa unbalance

Dalam kondisi penambahan massa ini, nilai getaran diukur kembali  pada beberapa variasi putaran setelah dipasang massa tak seimbang. Hasil pengukuran dapat dilihat pada gambar 4.3.

Gambar 4. 3 Grafik Pengukuran getaran setelah dipasang massa tak seimbang

Pada kondisi penambahan massa unbalance,secara keseluruhan  nilai getaran pada tiap kecepatan yang diukur naik dari kondisi awal, demikian pula semakin tinggi kecepatan putar rotor, kecepatan getaran pada tiap bidang pengukuran juga semakin tinggi.

Untuk dilakukan analisa diperlukan data pengukuran getaran dari berbagai posisi, yaitu aksial, horizontal dan vertikal. Penyeimbangan akan dilakukan pada kecepatan maksimum, sehingga data yang diambil pada kecepatan maksimal setelah dipasang massa unbalance. Data pengukuran dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. 1. Pengukuran Radial dan Aksial

| Bidang | Kecepatan Putar (RPM) | Kecepatan getaran |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Horizontal | Aksial | Vertikal |
| Kiri (A) | 1485 (MAX) | 3,227 | 1,134 | 1,906 |
| Kanan (B) |  | 2,495 | 1,013 | 0,759 |

Sesuai prosedur pengujian, untuk keperluan penyeimbangan dengan metode massa coba dinamis tanpa sudut fasa, diperlukan data simpangan pada kondisi awal dan pada setiap pemasangan massa coba. Didapatkan data hasil pengukuran amplitudo getaran pada kondisi awal dan percobaan dengan massa coba 10 gram. Data ini diambil pada kecepatan putar rotor 1485 RPM.

Gambar 4. 4. Posisi pemasangan massa coba untuk pengukuran

Tabel 4. 2 Tabel Hasil Pengukuran Amplitudo

| Posisi massa coba | Bidang Pengukuran |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bidang Kiri ( A) | Bidang Kanan (B) |
| Initial Run | 0,027 | 0,022 |
| Posisi 0o bidang 1 | 0,031 | 0,031 |
| Posisi 90o bidang 1 | 0,047 | 0,04 |
| Posisi 180o bidang 1 | 0,042 | 0,036 |
| Posisi 270o bidang 1 | 0,016 | 0,013 |
| Posisi 0o bidang 2 | 0,034 | 0,029 |
| Posisi 90o bidang 2 | 0,037 | 0,042 |
| Posisi 180o bidang 2 | 0,032 | 0,037 |
| Posisi 270o bidang 2 | 0,019 | 0,012 |

Analisa Pengujian

Pada pengujian, disk ditambahkan sebuah massa unbalance sebesar 10 gram pada tiap bidang dengan sudut penempatan yang berbeda. Hal ini mengakibatkan benda mengalami ketidakseimbangan secara dinamis. Pada analisa ini, penyeimbangan dilakukan pada beberapa variasi kecepatan putar. Data kondisi pengujian ditampilkan pada tabel data pengujian .

Analisa kondisi benda mengalami ketidakseimbangan dinamis pada pengujian ini bila ditinjau secara definisi akibat penambahan massa unbalance adalah benda mengalami ketidaksamaan distribusi massa sistem poros rotor terhadap sumbu putaran. Jika ditinjau dari pengukuran getaran, nilai getaran dalam beberapa parameter pengukuran bertambah atau semakin tinggi akibat adanya gaya sentrifugal yang semakin besar karena penambahan massa pada bidang tertentu.

Hasil pengujian getaran pada tabel 4.1 setelah ditambah massa unbalance menunjukan bahwa benda mengalami ketidak seimbangan. Berdasarkan ISO 2372 pada vibration diagnostic table untuk poros horizontal, indikasi unbalance dapat dilihat dari nilai getaran pada posisi horizontal lebih besar dari nilai getaran yang diukur pada posisi aksial maupun vertikal. Sehingga dapat di diagnosa bahwa benda mengalami ketidakseimbangan .

Gambar 4. 5 Grafik Kenaikan Nilai Getaran Akibat Massa Tak seimbang

Pada grafik kenaikan nilai getaran akibat massa tak seimbang,  semakin tinggi putaran motor, semakin tinggi pula kenaikan nilai getaran. Hal ini karena gaya sentrifugal dari massa tak seimbang semakin besar.

Dengan demikian penyeimbangan dilakukan untuk mengurangi nilai getaran yang terjadi. Pada pengujian ini, penyeimbangan dilakukan pada kecepatan 1485 rpm, oleh karena itu, data amplitudo yang digunakan untuk perhitungan penyeimbangan diambil pada putaran 1485 secara keseluruhan.

Perhitungan Penyeimbangan

Mencari nilai At1, At2, Bt1, Bt2, ϕa dan ϕb, untuk menentukan faktor koreksi sebagai nilai untuk mendapatkan massa penyeimbang pada kedua bidang. Perhitungan dilakukan berdasarkan data hasil pengukuran amplitudo dengan metode 4 massa coba.

Menentukan nilai ϕa,

ϕa=tan-1(A901)2-(A2701)2(A01)2-(A1801)2

ϕa=tan-1(0,047)2-(0,016)2(0,031)2-(0,042)2
ϕa=tan-1-2,4321

ϕa = -67,6837

Menentukan nilai At1,

At1=(A01)2-(A1801)24*A*cosϕa

At1=(0,031)2-(0,042)24*0,027*cos(-67,6837)

At1   =  -0,01955

Menentukan nilai At2,

At2=(A02)2-(A1802)24*A*cosϕa

At2=(0,034)2-(0,032)24*A*cos(-67,6837)

At2=  0,003214

Menentukan nilai ϕb

ϕb=tan-1(B902)2-(B2702)2(B02)2-(B1802)2

ϕb=tan-1(0,042)2-(0,012)2(0,029)2-(0,037)2

ϕb=tan-1-3,0682

ϕb = -71,984

Menentukan nilai Bt1

Bt1=(B01)2-(B1801)24*B*cosϕb

Bt1=(0,031)2-(0,036)24*0,022*cos(-71,984)

Bt1= -  0,012285

Menentukan nilai Bt2

Bt2=(B02)2-(B1802)24*B*cosϕb

Bt2=(0,029)2-(0,037)24*0,022*cos(-71,984)

Bt2=-0,01936

Setelah mendapatkan nilai  At1, At2, Bt1, Bt2, ϕa dan ϕb, maka dapat ditentukan faktor koreksi pada masing-masing bidang dan sudut penempatan.

Faktor koreksi bidang kiri (A) pada posisi X

Cax=B*At2*cosϕb-A*Bt2*cosϕaAt1*Bt2-At2*Bt1

Cax=[0,022*0,003214*cos-71,98]-[0,027*-0,01936*cos(-67,68)](-0,01955*-0,01936)-( 0,003214*-  0,012285 )

Cax= 0,5278

Faktor koreksi bidang kiri (A) posisi Y

Cay=B*At2*sinϕb-A*Bt2*sinϕaAt1*Bt2-At2*Bt1

Cay=0,022*0,003214*sin-71,98-[0,027*-0,01936*sin-67,68](-0,01955*-0,01936)-( 0,003214*-  0,012285 )

Cay= -1,317

Faktor koreksi bidang kanan (B) posisi X

Cbx=-A*cosϕa-Cax*At1At2

Cbx=((-0,027)*cos-67,68)-((0,5278)*(-0,01955)) 0,003214

Cbx= 0,017

Faktor koreksi bidang kanan (B) posisi Y

Cby=-A*sinϕa-Cay*At1At2

Cby=((-0,027)*cos-67,68)-((-1,317)*(-0,01955)) 0,003214

Cby= -0,244

Setelah didapatkan nilai faktor koreksi untuk setiap bidang , maka massa penyeimbang pada tiap bidang dan posisi dapat ditentukan dengan mengalikan faktor koreksi dengan berat massa coba :

Massa penyeimbang bidang kiri (A) posisi X

Max=Cax×Mtrial

Max=0,5278×10 gr

Max=5,278 gr

Massa penyeimbang bidang kiri (A) posisi Y

May=Cay×Mtrial

May=-1,317×10 gr

May= -13,17 gr

Massa penyeimbang bidang kanan (B) posisi X

Mbx=Cbx×Mtrial

Mbx=0,017×10 gr

Mbx=0,17 gr

Massa penyeimbang bidang kanan (B) posisi Y

Mby=Cby×Mtrial

Mby=-0,244×10 gr

Mby= -2,44 gr

Dengan perhitungan ini didapatkan nilai dan posisi massa penyeimbang, yaitu :

Max=5,278 gr , bidang kiri posisi penempatan 00

May= -13,17 gr , bidang kiri posisi penempatan 2700

Mbx=0,17 gr , bidang kanan posisi penempatan 00

Mby= -2,44 gr, bidang kanan posisi penempatan 2700

Analisa Hasil Penyeimbangan

Setelah didapatkan nilai-nilai massa penyeimbang, massa penyeimbang dipasang sesuai posisi yang telah ditentukan dengan posisi jari-jari pemasangan sesuai pada posisi massa coba yang digunakan . Pemasangan massa penyeimbang dapat dilihat pada gambar

Gambar 4. 6 Posisi Massa Penyeimbang

Setelah dipasang massa penyeimbang, nilai getaran di ukur kembali pada beberapa kecepatan putaran. Hasil pengukuran setelah dilakukan penyeimbangan dapat dilihat pada grafik 4.4.

Gambar 4. 7 Grafik Hasil Pengukuran Setelah Penyeimbangan

Pada grafik kondisi setelah penyeimbangan, nilai pada kedua bearing secara keseluruhan turun, pada kondisi ini semakin tinggi kecepatan putaran, nilai kecepatan getaran juga semakin tinggi. Untuk meninjau penurunan getaran setelah diseimbangkan,dapat dilihat pada grafik penurunan nilai getaran setelah diseimbangkan.

Gambar 4. 8 Grafik Penurunan Nilai Getaran Setelah Penyeimbangan

Pada grafik nilai penurunan getaran akibat penyeimbangan , semakin tinggi putaran motor ,semakin tinggi pula nilai penurunan getaran pada kedua bidang pengukuran.  Namun pada kecepatan putar 1200 rpm ,nilai penurunan di bidang pengukuran kiri turun dengan nilai sebesar 0,142.

Dengan demikian keseluruhan nilai getaran pada kecepatan putar yang diuji turun pada kondisi setelah penyeimbangan.

Secara keseluruhan, getaran yang terjadi pada mesin baik sebelum dan setelah penyeimbangan masih dalam toleransi diijinkan jika mengacu pada standar ISO -10816. Pada standar ISO, toleransi yang diijinkan untuk mesin kecil dengan range daya 0,5-15 kW, batas paling tinggi untuk nilai kecepatan getaran yang diijinkan yaitu 4,5 mm/s.

Hasil Penyeimbangan Pada putaran 1000

Gambar 4. 9 Grafik Hasil Penyeimbangan Pada Putaran 1000 RPM

Pada putaran 1000 rpm, kondisi getaran awal terdapat pada nilai 0,617 mm/s pada kedua bantalan. Setelah ditambah massa tak seimbang, kecepatan getaran naik menjadi 0,944 mm/s pada bantalan kiri dan 0,862 mm/s pada bantalan kanan. Kemudian setelah diseimbangkan , nilai getaran turun pada kedua bidang menjadi 0,695 mm/s pada bantalan kiri dan 0,635 mm/s pada bantalan sebelah kanan.

Hasil Penyeimbangan Pada putaran 1200

Gambar 4. 10 Grafik Hasil Penyeimbangan Pada Putaran 1200 RPM

Pada putaran 1000 rpm, kondisi getaran awal terdapat pada nilai 1,597 mm/s pada bantalan kiri dan 0,76 mm/s pada bantalan kanan. Setelah ditambah massa tak seimbang, kecepatan getaran naik menjadi 2,043 mm/s  pada bantalan kiri dan 1,332 mm/s pada bantalan kanan. Kemudian setel ah diseimbangkan , nilai getaran turun pada kedua bidang menjadi 1,995 mm/s pada bantalan kiri dan 0,866 mm/s pada bantalan sebelah kanan.

Hasil Penyeimbangan Pada putaran 1400

Gambar 4. 11 Grafik Hasil Penyeimbangan Pada Putaran 1400 RPM

Pada putaran 1000 rpm, kondisi getaran awal terdapat pada nilai 2,022 mm/s pada bantalan kiri dan 1,069 mm/s pada bantalan kanan. Setelah ditambah massa tak seimbang, kecepatan getaran naik menjadi 2,602 mm/s pada bantalan kiri dan 2,129 mm/s pada bantalan kanan. Kemudian setelah diseimbangkan , nilai getaran turun pada kedua bidang menjadi 2,216 mm/s pada bantalan kiri dan 1,235 mm/s pada bantalan sebelah kanan.

Hasil Penyeimbangan Pada putaran 1485

Gambar 4. 12 Grafik Hasil Penyeimbangan Pada Putaran 1485 RPM

Pada putaran 1485 rpm, kondisi getaran awal terdapat pada nilai 2,373 mm/s pada bantalan kiri dan 1,129 mm/s pada bantalan sebelah kanan. Setelah ditambah massa tak seimbang, kecepatan getaran naik menjadi 3,227 mm/s pada bantalan kiri dan 2,495 mm/s pada bantalan kanan. Kemudian setelah diseimbangkan , nilai getaran turun pada kedua bidang menjadi 2,599 mm/s pada bantalan kiri dan 1,207 mm/s pada bantalan sebelah kanan.

- 4.5  Prestasi penyeimbangan

Pada pengujian ini keseluruhan getaran di kedua bidnag mengalami penurunan setelah dilakukan penyeimbangan. Nilai prestasi penyeimbangan digambarkan dalam persentase yang diukur dari penambahan getaran akibat massa unbalance dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4. 3 Presentase Penyeimbangan

| Kecepatan Putar (rpm) | Kenaikan Getaran |  | Penurunan Getaran |  | Persentase penyeimbangan (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kiri (A) | Kanan (B) | Kiri (A) | Kanan (B) | Kiri (A) | Kanan (B) |
| 1000 | 0,327 | 0,245 | 0,249 | 0,227 | 76% | 93% |
| 1200 | 0,446 | 0,572 | 0,142 | 0,466 | 32% | 81% |
| 1400 | 0,58 | 1,06 | 0,386 | 0,894 | 67% | 84% |
| 1485 | 0,854 | 1,366 | 0,628 | 1,205 | 74% | 88% |

Pada tabel, nilai persentase diambil dari selisih nilai penurunan getaran dan kenaikan getaran. Sehingga didapatkan nilai persentase untuk hasil akibat dari penambahan massa tak seimbang sebesar 10 gram dan setelah dilakukan penyeimbangan.

Gambar 4. 13 Grafik Persentase Hasil Penyeimbangan

Dari grafik, dapat dilihat bahwa keberhasilan penyeimbangan akibat massa tak seimbang sebesar 10 gram pada beberapa kecepatan putar yang diuji memiliki nilai persentase tertinggi pada kecepatan putar 1000 rpm, dengan nilai 76 % pada bidang pengukuran  kiri dan 93% pada bidang kanan. Sedangkan persentase paling rendah pada kecepatan putar 1200 penyeimbangan senilai 74 % di bidang kiri dan 88% pada bidang kanan. Secara keseluruhan, nilai getaran akibat massa unbalance sebesar 10 gram turun pada 4 kecepatan yang diuji

# BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

- Proses rancang bangun alat uji balancing dinamis meliputi desain,   kalkulasi elemen mesin, pemilihan material, dan fabrikasi.

- Pada rancang bangun alat uji balancing dinamis, poros yang digunakann berdiameter 20 mm untuk mentransmisikan daya 0,734 kW dengan keadaan momen lentur sebesar 318,2 Kg.mm dan momen puntir sebesar 483,05 Kg.mm

- Penambahan massa tak seimbang sebesar 10 gram menyebabkan rotor mengalami kondisi tak seimbang secara dinamis , dengan nilai getaran pada arah horizontal lebih tinggi dibanding arah vertikal dan aksial. Selain itu benda mengalami kenaikan nilai getaran dari kondisi awal .

- Dari hasil percobaan di beberapa putaran kerja, semakin tinggi kecepatan putar rotor, nilai kecepatan getaran yang dihasilkan semakin tinggi. Hal ini berlaku  pada kondisi sebelum dan sesudah penyeimbangan.

- Dengan metode 4 masa coba tanpa sudut fasa didapatkan massa penyeimbang sebesar penyeimbang untuk rotor bagian kiri sebesar 5,278 gr pada posisi 00 dan 13,17 gr pada posisi 2700 , dan didapatkan massa penyeimbang sebesar 0,17 gr pada posisi  00 dan 2,44 gr pada posisi 2700 untuk rotor bagian kanan.

- Kondisi benda uji setelah dilakukan penyeimbangan mengalami penurunan nilai getaran yang naik akibat penambahan massa tak

- seimbang 10 gram, dengan persentase penurunan tertinggi terjadi pada putaran 1000 rpm, dengan nilai 76 % pada bidang pengukuran  kiri dan 93% pada bidang kanan. Sedangkan persentase penurunan paling rendah terjadi pada putaran 1200 rpm dengan nilai 74 % di bidang kiri dan 88% pada bidang kanan. Secara keseluruhan, nilai getaran akibat massa unbalance sebesar 10 gram turun pada 4 kecepatan yang diujikan.

Saran

# DAFTAR PUSTAKA

Abbood, M. T. (2019, March 31). A New Mathematical Analysis of Two-Plane Balancing for Long Rotors without Phase Data. Assiciation of Arab Universities Journal of Engineering Sciences, 45-47.

Abidin, D. I. (2004). Balancing of Rotating Equipments. Bandung: Laboratorium Dinamika - PPAU Ilmu Rekayasa Institut Teknologi Bandung.

Hadmoko, T., Widodo, A., & Satrio, D. (2016). Balancing Rotor Dengan Analisis Sinyal Getaran Dalam Kondisi Steady State. Jurnal Teknik Mesin S-1 Vol. 4, No. 2, 251-257.

ISO 10816-Mechanical Vibration - Evaluation Of Machine Vibration By Measurements On Non-Rotating Parts. (1995).

ISO 21940-12 Procedure & Tolerance For Rotor With Flexible Behaviour. (2016).

ISO-1925 Mechanical Vibration - Balancing - Vocabulary. (2001).

Karyasa, T. B. (2010). Dasar Dasar Getaran Mekanis. Yogyakarta: ANDI.

Nurhadiyanto, D. (2015). Getaran Struktur. Yogyakarta: K-Media.

Sonawan, H. (2014). Perancangan Elemen Mesin. Bandung: Alfbeta.

Sularso. (2004). Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin. Jakarta: Pradnya Pramita.

Swandono, I. K. (2019). Karakteristik Getaran Pada 3 Piringan Akibat perubahan Putaran Poros. Medan.

Toto Rusianto, A. A. (2021). Getaran Mekanis. Yogyakarta: AKPRIND PRESS.

Vierck, R. K. (1995). Analisa Getaran. Bandung: PT Eresco Bandung.

Zhou, S., & Shi, J. (2001). Active Balancing and Vibration Control of Rotating Machinery: A Survey. The Shock and Vibration Digest, 361-371.

LAMPIRAN

Tabel Hasil Pengukuran Kondisi Awal

| Bidang Pengukuran | Kecepatan Putar (rpm) | Parameter yang diukur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kecepatan (mm/s) | Simpangan (mm) | Percepatan ( m/s2) |
| Kiri (A) | 1000 | 0,617 | 0,005 | 0,46 |
| Kanan (B) |  | 0,617 | 0,006 | 0,421 |
| Kiri (A) | 1200 | 1,597 | 0,012 | 0,609 |
| Kanan (B) |  | 0,76 | 0,007 | 0,421 |
| Kiri (A) | 1400 | 2,022 | 0,014 | 0,875 |
| Kanan (B) |  | 1,069 | 0,007 | 0,609 |
| Kiri (A) | 1485 (Maks.) | 2,373 | 0,015 | 0,662 |
| Kanan (B) |  | 1,129 | 0,009 | 0,662 |

Tabel Pengukuran getaran setelah dipasang massa tak seimbang

| Bidang | Kecepatan Putar (RPM) | Pengukuran |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kecepatan (mm/s) | Simpangan (mm) | Percepatan ( m/s2) |
| Kiri (A) | 1000 | 0,944 | 0,011 | 0,0504 |
| Kanan (B) |  | 0,862 | 0,012 | 0,0433 |
| Kiri (A) | 1200 | 2,043 | 0,019 | 0,728 |
| Kanan (B) |  | 1,332 | 0,015 | 0,538 |
| Kiri (A) | 1400 | 2,602 | 0,023 | 1,203 |
| Kanan (B) |  | 2,129 | 0,022 | 0,809 |
| Kiri (A) | 1485 (MAX) | 3,227 | 0,029 | 1,242 |
| Kanan (B) |  | 2,495 | 0,026 | 0,834 |

Tabel Data Hasil Pengukuran Setelah Penempatan Massa Penyeimbang

| Bidang | Kecepatan Putar (RPM) | Pengukuran |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kecepatan (mm/s) | Simpangan (mm) | Percepatan ( m/s2) |
| Kiri (A) | 1000 | 0,695 | 0,09 | 0,679 |
| Kanan (B) |  | 0,635 | 0,006 | 0,44 |
| Kiri (A) | 1200 | 1,995 | 0,019 | 0,808 |
| Kanan (B) |  | 0,866 | 0,01 | 0,456 |
| Kiri (A) | 1400 | 2,216 | 0,022 | 0,968 |
| Kanan (B) |  | 1,235 | 0,011 | 0,674 |
| Kiri (A) | 1485 (Max.) | 2,599 | 0,024 | 1,132 |
| Kanan (B) |  | 1,207 | 0,011 | 0,715 |

Tabel Nilai Pengukuran Sebelum dan Setelah Penyeimbangan

| Bidang | Kecepatan Putar (RPM) | Kecepatan getaran (mm/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kondisi awal | Kondisi tak seimbang | Kondisi seimbang |
| Kiri (A) | 1000 | 0,617 | 0,944 | 0,695 |
| Kanan (B) |  | 0,617 | 0,862 | 0,635 |
| Kiri (A) | 1200 | 1,597 | 2,043 | 1,901 |
| Kanan (B) |  | 0,76 | 1,332 | 0,866 |
| Kiri (A) | 1400 | 2,022 | 2,602 | 2,216 |
| Kanan (B) |  | 1,069 | 2,129 | 1,235 |
| Kiri (A) | 1485 (Max.) | 2,373 | 3,227 | 2,599 |
| Kanan (B) |  | 1,129 | 2,495 | 1,207 |

Tabel Hasil Pengukuran Amplitudo

| Posisi massa coba | Bidang Pengukuran |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bidang Kiri ( A) | Bidang Kanan (B) |
| Initial Run | 0,027 | 0,022 |
| Posisi 0o bidang 1 | 0,031 | 0,031 |
| Posisi 90o bidang 1 | 0,047 | 0,04 |
| Posisi 180o bidang 1 | 0,042 | 0,036 |
| Posisi 270o bidang 1 | 0,016 | 0,013 |
| Posisi 0o bidang 2 | 0,034 | 0,029 |
| Posisi 90o bidang 2 | 0,037 | 0,042 |
| Posisi 180o bidang 2 | 0,032 | 0,037 |
| Posisi 270o bidang 2 | 0,019 | 0,012 |

Data Spesifikasi Bearing

Data Spesifikasi Kopling

Gambar Pemasangan massa tak seimbang

Gambar pemasangan trial mass

Gambar Massa Coba dan massa tak seimbang

Gambar Pemasangan massa penyeimbang pada bidang kiri

Gambar Pemasangan massa penyeimbang pada bidang kanan

Gambar Pengukuran Akselerasi pada vibrasimeter

Gambar pengukuran Velocity getaran

Gambar pengukuran amplitudo getaran